ALLEGATO C

SCHEDA TECNICA DELLA SOLUZIONE PROPOSTA

Documento a finalità esclusivamente conoscitiva e istruttoria - non costituisce offerta tecnica in una procedura di gara

Spett.le
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Viale degli Alimena, 8 - 87100 Cosenza

OGGETTO: Avviso esplorativo di indagine di mercato propedeutico all’eventuale affidamento diretto della fornitura di “Manipoli motorizzati per chirurgia ortopedica e traumatologica” da destinare alla U.O.C. di Ortopedia del Presidio Ospedaliero Spoke di Castrovillari.

Operatore economico: ________________________________________________   C.F./P.IVA: ______________________________

Fabbricante: __________________________________   Modello / linea proposta: __________________________________   Codice/i prodotto: __________________________________

Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate nella presente scheda sono veritiere e trovano riscontro nella documentazione tecnica allegata. Per ogni requisito deve essere indicato il riferimento puntuale alla pagina/sezione del documento probatorio. In caso di equivalenza deve essere compilato anche l’Allegato E.

| N. | Requisito / componente | Specifiche richieste | Caratteristiche della soluzione proposta | Esito dichiarato | Rif. documentale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Macro-manipolo sega reciprocante a batteria | n. 1; doppia velocità selezionabile circa 10.000 CPM e circa 13.000 CPM; lame posizionabili ad intervalli di 90°. |  | [ ] Conforme [ ] Equivalente |  |
| 2 | Batterie grandi sterilizzabili | n. 6; agli ioni di litio; caricamento wireless senza contatto diretto; possibilità di caricamento dopo sterilizzazione; aggancio sul manipolo a rotazione. |  | [ ] Conforme [ ] Equivalente |  |
| 3 | Caricabatterie | n. 1; almeno 6 stazioni; rilevamento numero di cariche; diagnosi continua on-line da remoto di batterie e manipoli; report sullo stato del parco installato. |  | [ ] Conforme [ ] Equivalente |  |
| 4 | Manipoli rotanti a batteria per traumatologia e medicina sportiva | n. 2; torque massimo superiore a 17 Nm; cannulati; doppio grilletto per avanti/indietro/oscillante; interruttore di sicurezza; peso contenuto senza batteria. |  | [ ] Conforme [ ] Equivalente |  |
| 5 | Terminale sparafili | n. 2; range da 0,7 mm a 3,2 mm. |  | [ ] Conforme [ ] Equivalente |  |
| 6 | Terminale Jacobs 1/4 di pollice | n. 2; con chiave. |  | [ ] Conforme [ ] Equivalente |  |
| 7 | Terminale microsega sagittale | n. 1. |  | [ ] Conforme [ ] Equivalente |  |
| 8 | Terminale per punte Synthes AO piccolo | n. 2. |  | [ ] Conforme [ ] Equivalente |  |
| 9 | Terminale attacco rapido A/O per alesaggio endomidollare | n. 2. |  | [ ] Conforme [ ] Equivalente |  |
| 10 | Terminale attacco Hudson/Trinkle per alesaggio acetabolare | n. 2. |  | [ ] Conforme [ ] Equivalente |  |
| 11 | Terminale ad alta velocità | n. 1. |  | [ ] Conforme [ ] Equivalente |  |
| 12 | Frese | n. 10. |  | [ ] Conforme [ ] Equivalente |  |
| 13 | Misuratori | n. 10. |  | [ ] Conforme [ ] Equivalente |  |
| 14 | Tecnologia di misurazione digitale in tempo reale | Il manipolo rotante deve consentire la misurazione digitale e in tempo reale della distanza tra prima e seconda corticale e dell’affossamento osseo delle frese, a supporto del corretto posizionamento delle viti nelle procedure di inchiodamento e sintesi con placche. |  | [ ] Conforme [ ] Equivalente |  |
| 15 | Protezione / sterilizzazione | Manipoli motorizzati dedicati a batteria certificati IPX9, ove richiesto dal Capitolato tecnico preliminare; indicare modalità di sterilizzazione e compatibilità con i processi aziendali. |  | [ ] Conforme [ ] Equivalente |  |
| 16 | Conformità regolatoria | Conformità al Regolamento (UE) 2017/745 (MDR) e marcatura CE, ove applicabili; indicare classe del dispositivo e identificativi pertinenti. |  | [ ] Conforme [ ] Equivalente |  |

# Ulteriori caratteristiche e servizi

| Voce | Descrizione proposta | Riferimento documentale |
| --- | --- | --- |
| Tempi indicativi di consegna |  |  |
| Garanzia |  |  |
| Assistenza tecnica |  |  |
| Formazione del personale |  |  |
| Accessori / dotazioni ulteriori |  |  |
| Caratteristiche migliorative o ulteriori elementi utili |  |  |

# Documentazione tecnica allegata

[ ] schede tecniche ufficiali del fabbricante;

[ ] cataloghi / brochure ufficiali;

[ ] manuali d’uso o estratti pertinenti;

[ ] dichiarazione UE di conformità e documentazione relativa alla marcatura CE, ove applicabile;

[ ] documentazione MDR / classificazione del dispositivo, ove applicabile;

[ ] Allegato E - Dichiarazione di equivalenza tecnica, ove applicabile;

[ ] altra documentazione: ________________________________________________.

Nota: i riferimenti a marchi, modelli, codici di catalogo o produttori contenuti nell’Avviso o nel Capitolato tecnico preliminare devono intendersi accompagnati dall’espressione “o equivalente”. L’eventuale equivalenza deve essere dimostrata mediante documentazione tecnica idonea e sarà valutata dall’ASP di Cosenza in relazione alle esigenze funzionali e prestazionali poste a base dell’acquisizione.

Luogo e data ______________________________

Il Legale Rappresentante / Procuratore
________________________________________
Documento sottoscritto digitalmente